## Slide 1: 高效液相色谱仪的维护与保养
方忠意
河南省兽药饲料监察所

## Slide 2: HPLC的基本组成
泵
进样器
检测器
色谱工作站
色谱柱

## Slide 3: 泵的维护
流动相要过滤
使用缓冲液或离子对试剂时，试验后要彻底清洗管路、泵腔
柱塞杆清洗（起润滑柱塞杆作用,并冲洗掉由柱塞腔高压侧带过来的流动相或缓冲盐沉淀）
拧紧排液阀时，不要太用力，以不渗液为准
正确适用干灌注与湿灌注两项功能
正确选择灌注的顺序
更换流动相时，要保证两种溶剂的互溶性,如不互溶，要用一种中间溶剂过渡。例如:使用无机盐缓冲液时,用前和用后均须用水过渡
长时间闲置不用时，应先用水洗去缓冲盐,然后用纯甲醇充满
泵头及管路,并保存在纯甲醇中，并要适时开机运行

## Slide 4: 流动相为什么要脱气
使色谱泵的输液准确
输液均匀准确，并且脉动减小
保留时间及色谱峰面积的重现性提高
提高检测的性能
防止气泡引起的尖峰
基线稳定，信噪比增加
溶剂的紫外吸收本底降低
色谱柱的保护
减少死体积
防止填料的氧化
使用荧光检测器是，流动相中的气体可能会造成荧光猝灭

## Slide 5: 流动相的脱气方法
抽真空
  一般在溶剂抽滤的同时，也有脱气的效果
超声波
  简单，但效果不理想，时间不宜过长
通惰性气体（一般用氦气）
  可保持连续脱气，多用于低压梯度
在线脱气机
  可保持连续脱气，多用于低压梯度
加热
简单但容易造成流动相组成的变化

## Slide 6: 流动相为什么要过滤
去除颗粒性物质，减少颗粒颗粒性物质对进样阀的堵塞和磨损，减少柱塞杆和柱塞密封垫的磨损
避免引起管路、在线过滤器、色谱柱等的堵塞或污染
除去微生物
兼有脱气作用

## Slide 7: 常用滤膜适用溶剂类型
GHP 滤膜,聚丙烯材料的滤膜，是Pall公司的专利产品，是HPLC溶剂过滤
以及样品过滤的首选，适用于水相和有机溶剂和水溶液
尼龙滤膜：适用于绝大多数有机溶剂和水溶液，可
以用于强酸，不适用于二甲基甲酰胺（ DMF ）
聚醚砜（PEs）膜和醋酸纤维滤膜：不适用于有机溶
剂，适用于水溶剂
聚四氟乙烯滤膜（PTFE）：能耐受二甲基亚砜（DMSO），四氢呋喃（THF），DMF，二氯甲烷，
氯仿等强溶剂，适合于所有有机溶液的过滤，特别
是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤

## Slide 8: 滤膜的孔径的选择
对于使用3um或更大粒径填料的色谱柱系统，可采用0.45um的针头滤器或滤膜
对于使小于3um填料的色谱系统，或涉及微生物生长的色谱系统，推荐使用0.2um的滤膜
对于难处理的混浊溶液，可以使用1-5um的滤膜进行预过滤，然后再用相应的滤膜进行续滤

## Slide 9: 流动相的保存
有机溶剂流动相：室温下密封保存，防止挥发
缓冲盐流动相:当日现配现用，低温下密封保存,
一般不超过3天，防止微生物生长
有机溶剂与水（缓冲盐）混配的流动相:低温密封保存，防止有机相的挥发
流动相一般贮存于玻璃、聚四氟乙烯或不锈钢容器内，不能贮存在塑料容器中。因许多有机溶剂如甲醇、乙酸等可浸出塑料表面的增塑剂，导致溶剂受污染

## Slide 10: 溶剂系统的日常维护
定期清洗溶剂瓶 、溶剂滤头
清洗在线过滤器和单向阀
每次试验时更新必备溶剂—水（作为流动相或冲洗液）
实验前观察各路溶剂是否充足、正常
常用的甲醇、乙腈适量取用（挥发、沉淀）
缓冲液最好现配现用（部分缓冲液放置时pH发生变化,沉淀）
试验前最好做柱塞杆清洗液和洗针液的灌注
试验前后要冲洗管路、色谱柱、检测器（别忘了参比池）

## Slide 11: 脱气机的维护
确保排气管通畅
先开脱气机、再启动泵工作

## Slide 12: 进样器维护
洗针液溶剂瓶放在仪器放置的试验台上
进样品和瓶盖规格符合仪器要求
进样盘上的进样瓶要规范
放置UPLC要正确设置进样盘型号
进样程序进行过程中不要开门
手动进样器在每次进样后要使用适当的溶液清洗定量环

## Slide 13: 色谱柱的使用与维护
使用前详细阅读说明书
了解色谱柱的基本知识
  硅胶基质填料pH范围：2-8 ；pH值大于8时硅胶溶解，pH值小于2时键合相的化学键断裂，经常用缓冲液固定相降解
新色谱柱使用前要充分活化
流动相中含缓冲液时，使用前和使用后要适当溶液过渡
待分析样品要经过前处理
色谱柱反向冲洗
色谱柱筛板更换及柱头污染的处理

## Slide 14: 色谱柱的存放
存放前除去杂质、盐等杂质
合适的存放溶剂
避免色谱柱床的干枯
避免机械震动
防止细菌生长
注意存放的温度

## Slide 15: 检测器的维护保养
注意不同检测器流通池耐压问题
示差检测器<荧光检测器<紫外检测器<二极管整列检测器
RID、FLD永远是最后一个检测器
尽量避免使用pH>9.5的流动相，以防腐蚀流通池石英窗
避免使用可能析出的流动相，防止流通池堵塞
不要频繁开关检测器电源或灯
实验后要冲洗流通池（参比池和检测池）
冲洗污染色谱柱时断开色谱柱与检测器的链接
长时间不用时，用甲醇或乙腈充满流通池

## Slide 16: 日常清洗方法
溶剂过滤头、单向阀、在线过滤器的清洗
一般清洗：
水 异丙醇（甲醇） 水
一般清洗无效时：
3M 硝酸溶液超声 水超声 水超声……
水的pH至中性
安捷伦公司的在线过滤器不建议超声

## Slide 17: 液相色谱系统的清洗与钝化
色谱泵吸滤头，进出口阀及管路（包括进样器和检测池）若被污染，应作清洗和钝化处理
一般采用30%磷酸水溶液作为清洗剂，用6M硝酸作为钝化剂，先清洗再钝化
清洗的目的是去除不锈钢管路及系统内的污垢
钝化的目的是使不锈钢管路的内表面形成光滑均匀的氧化膜

## Slide 18: 清洗步骤
取下色谱柱，用两通连接进样器和检测器
用纯水灌注泵头（四元泵的A,B,C,D四路各为25%）
用30%磷酸清洗液洗系统（1ml/min流速）45分钟（四元泵的A,B,C,D四路各为25%）
换成清水洗至出口水pH显中性
用纯甲醇过渡，浸润泵头及管路，备用
30%磷酸配制：取85%浓磷酸35ml与65ml水混匀

## Slide 19: 钝化步骤
取下色谱柱，用两通连接进样器和检测器
用纯水灌注泵头（四元泵的A,B,C,D四路各为25%）
用6M硝酸清洗液洗系统（1ml/min流速）45分钟（四元泵的A,B,C,D四路各为25%）
换成清水洗至出口水pH显中性
用纯甲醇过渡，浸润泵头及管路，备用
6M硝酸的配制：取浓硝酸40ml与60ml水混匀

## Slide 20
谢谢